2017.gada 18.aprīlī

Visiem iespējamiem Pretendentiem

Iepirkums

Tehnisko palīglīdzekļu piegāde Jelgavas novada pašvaldībai

(ID Nr. JNP 2017/32)

Jautājumi un atbildes

Jautājumi.

1)Par mobilo pacēlāju: 8. Pozīciju-vai var piedāvāt pacēlāju, kurš izgatavots no tērauda?

2)Vai var piedāvāt mobilo pacēlāju ar atšķirīgu pacelšanas augstumu, kas ir 530- 1790 mm, ja pacēlājs ir piemērots celšanai no guļus stāvokļa? Vai ir būtiski, ka atšķiras šasijas kopējais platums, kas mūsu variantam ir 685-980 mm, garums 1300 mm?

3)Iepirkuma 8.daļā norādīta celšanas kapacitāte pacēlājam 166kg, bet 9.daļā slingiem celšanas kapacitāte ir 150kg.Vai iepirkuma komisija uzskatīs kā atbilstošu piedāvājumu, ja pacēlāja maksimālā celtspēja būs 150kg? Jo šajā gadījumā, ka jostu celtspēja ir 150kg, tad nav pamata jautāt pēc augstākas celtspējas pacēlājam.

4) 8.daļā specifikācijas punkts - pacelšanas ātrums: 8.2 cm/sekundē bez slodzes.

Lūdzu izņemt šo punktu, jo ātrums varētu būt nozīmīgs tikai ar pacienta svaru.

Atbildes.

1)Pasūtītāja izvirzītās tehniskās prasības tiek orientētas uz Pasūtītāja praksē pārbaudītiem materiāliem un izmēriem, jo šim mobilam pacēlājam ir jābūt mobilam gan materiāla izvēlē, tas nozīmē vieglam, gan izmēros, kā arī svarīgi platums, lai ir pieejams šaurākās vietās.

2)Pasūtītājs neveiks labojumus Tehniskajā specifikācijā, un Pretendentam piedāvājumā jāietver tehniskie palīglīdzekļi atbilstoši nolikuma prasībām.

3) Iepirkuma komisija uzskatīs piedāvājumu par atbilstošu, ja pacēlāja maksimālā celtspēja būs 150 kg.

4)Nolikuma pielikumā Nr.2 “Tehniskā specifikācija, Tehniskais piedāvājums” 8.punkta “Mobilais slimnieka pacēlājs ar slingiem vai tīklu” prasība ...”pacelšanas ātrums: 8.2 cm/sekundē bez slodzes..” tiek izņemta.

​​

Ar Cieņu,

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja 				             A.Udalova

Anželika Kanberga  63012251